## Slide 1: SPICAにむけた極低温モーターの開発
津村耕司(東北大学)
恒松正二(SHI) 他SHI開発チーム
SPICA観測装置チーム

## Slide 2: 背景
「あかり」では極低温(4K)で駆動するモーターを開発して搭載していた
  住友重機械工業株式会社(SHI)
SPICAでも同様のモーターが必要
  フィルターホイルの駆動用など
  4Kでの駆動が必須
  SPICAの厳しい熱的環境から、「あかり」モーターの改造が必要
    「あかり」モーターと同等の駆動トルク
    「あかり」モーターより低発熱(=低駆動電流)
      あかりモーター 3mW SPICAモーター目標 1mW

## Slide 5: 必要駆動トルクの計算
フィルターホイルの直径をφ、厚さをｔ、密度をρとする
フィルターホイルの質量
慣性モーメント
あかりモーターは24分割、ギア比をN、ホイル1周に要する時間をTとする
1STEP駆動を考える(右図)
角加速度
以上をまとめると
加速トルク
SPICA/SMIモデルを参考にΦ=260mm、t=50mm、ρ(アルミ)=2.7g/cm3、N=1, T=200sec を代入
τ ＝ 0.913 mNm ＝ 9.32 gf・cm (1mNm = 10.2gf・cm )
必要トルク ＝(加速トルク＋摩擦トルク)×安全率、 摩擦トルク＝加速トルク、 安全率=2
必要トルク ～ 37.2 gf・cm

## Slide 6: 低発熱を達成するための改造ポイント
近年、より強力な磁石が開発されている
 磁石の変更
「あかり」モーターは低温に最適化されていないと思われる(極低温でトルク低下)
 形状の最適化
高純度銅が極低温で低電気抵抗になる性質を利用
 超伝導線への変更案
  常温試験の難しさ等を理由に不採用

## Slide 7: 磁石の変更
「あかり」モーターではサマリウムコバルト(SmCo)磁石を使用
現在の最も強力な磁石はネオジム磁石
  ただし、ネオジム磁石は低温(<150K)で磁力低下
極低温でも強い磁力のプラ
セオシム磁石を採用
  Spring−8のビームラインに使
  用されているもの
  Hara et al. (2004)
  PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS –
  ACCELERATORS AND BEAMS,
  VOLUME 7, 050702

## Slide 8: 極低温での磁石の磁力測定
Chart: 温度[K]
| 289.025 | 289.063 | 261.5622 | 203.2259 | 184.1845 | 139.8995 | 115.3561 | 73.7987 | 69.8902 | 65.1433 | 59.7181 | 54.5495 | 50.7947 | 46.7096 | 44.0532 | 42.2167 | 40.904 | 40.0968 | 35.0705 | 33.2503 | 27.8147 | 24.134 | 19.5527 | 15.1608 | 10.1071 | 7.345499999999999 | 6.4501 | 6.225899999999998 | 6.2197 | 9.793900000000001 | 20.4637 | 40.4042 | 56.4827 | 79.5354 | 97.88979999999998 | 113.596 | 226.004 | 274.8889 | 283.2755
ネオジム | 1.3 | 1.3 | 1.3346 | 1.3905 | 1.4076 | 1.4353 | 1.44 | 1.3508 | 1.3148 | 1.2985 | 1.2806 | 1.2719 | 1.265 | 1.2596 | 1.2563 | 1.2534 | 1.2511 | 1.2493 | 1.2122 | 1.202 | 1.1722 | 1.1623 | 1.1535 | 1.1508 | 1.1486 | 1.1485 | 1.1478 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1479 | 1.1488 | 1.1588 | 1.1828 | 1.2564 | 1.357 | 1.4027 | 1.3642 | 1.3112 | 1.3006
プラセオシム | 1.16 | 1.1607 | 1.1774 | 1.2338 | 1.2505 | 1.2671 | 1.3098 | 1.3227 | 1.3279 | 1.3283 | 1.3235 | 1.3231
SmCo | 0.99347 | 1.0001 | 1.0163 | 1.0343 | 1.0629 | 1.0731 | 1.0712 | 1.0587 | 1.0586 | 1.0589 | 1.0618 | 1.0573 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0576 | 1.0582 | 1.0592 | 1.06 | 1.0615 | 1.0635 | 1.0511 | 1.0315 | 1.0186 | 1.0104 | 1.0068 | 1
極低温用ホール素子を用いて各磁石の磁力温度依存性を測定
プラセオ磁石が極低温で最適

## Slide 9: 形状の最適化
幾つかの形状で発生トルクを数値計算
  軸方向延長モデル
  クロー形状台形モデル
  それらの組み合わせ
成績が良かったものを試作し、常温でトルク実測
クロー台形
モデルが最有力

## Slide 10: 4.2Kでのトルク測定方法
液体へリウムタンク
モーターにプーリー装着
長いガラエポの棒(1.2m)に
フォースゲージを取り付けて
トルク測定
ヘリウムタンクにジャボ浸けする
(約30分の測定で、1kg=7.5Lの
ヘリウムが散失)

## Slide 11
5830 Ω @ 300K
676 Ω @ 77K
23.7 Ω @ 4.2K
銅線抵抗の温度依存性はほぼ予想通り
 高純度銅線(RRR200)の経年劣化なし
常温でモーター駆動するためには高電圧が必要
 常温であかり相当のトルクには5mA必要
 約30V、0.3W(2相)
1mW達成のためには、4.5mA駆動が必要

## Slide 12
最低駆動電流
4.0mA@300K
5.0mA＠77K
5.5mA＠4.2K
最低必要レベル
「あかり」運用レベル
6 6.8
約2mW＠２相
「あかり」モーターより高出力のモーター開発に成功！

## Slide 13: 残る問題点
目標とする発熱量まであともう一歩
  目標は1mW  4.5mA駆動が必要
  現在は4.2Kで >6mAの駆動が必要  2mW
低温でモーターの駆動トルクが低下
  磁石は低温で磁力アップするはず
  フランジ/ベアリング間の熱収縮率の差による締め付け？
  常温では必要最低トルクは(ほぼ)達成できている。
数値計算と実測値のずれ
  調査中

## Slide 14
6mA駆動では、
低温ほどトルク低下
10mA駆動では、
77K->4.2Kでトルク上昇

## Slide 15: まとめ
「あかり」モーターをベースにより高性能の極低温モーターを開発中
  同等のトルクをより低発熱(低駆動電流)で
  磁石の変更と、形状の最適化
  「あかり」モーターより高性能のモーターの開発に成功
最終的な目標スペックまではあと一歩
  低温でトルクが低下する問題
  数値計算の結果と実測値のズレ